www.uvn.sk

#### Váš list zn./zo dňa	Naša značka			Vybavuje		Dátum

UVN-4-022/2014_018/12	 Almášiová Anna	 18.02.2014

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov

Na základe žiadosti záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov na vypracovanie ponuky na predmet zákazky “ Akumulátorové vŕtačky na kosti pre potreby ortópedie a úrazovej chirurgie - 3 sady ”

podľa § 38 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám poskytujeme nasledovné informácie:

Požiadavka záujemcu citujem:

na základe bodu 10 súťažných podkladov k Verejnej súťaži vedenej pod číslom VS: 1791 - WYT vo Vestníku č. 24/2014 zo dňa 04.02.2014, na predmet obstarávania “ Akumulátorové vŕtačky na kosti pre potreby ortópedie a úrazovej chirurgie - 3 sady ” si Vás týmto dovoľujeme požiadať o vysvetlenie súťažných podkladov.

Konkrétne Vás žiadame o poskytnutie odpovede na nasledujúci dotaz:

V súťažných podkladoch na str. 14, časť B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY obstarávateľ podľa popisu požaduje :

“Minimálne technické požiadavky na predmet zákazky :

1. Akumulátorová vŕtačka s reamerom – 2 ks

- výkon minimálne 250 W

- možnosť vŕtania, frézovania, rezania

- otáčky pre vŕtanie minimálne 0-1000 ot/min

- frézovanie min. 0-250 ot/min

- vŕtanie – krútiaci moment min. 5 Nm

- frézovanie – krútiaci moment min. 19 Nm

- titánový povrch všetkých komponentov

- pravý/ľavý chod

- priechodné telo pre K drôt min. do 4,0 mm

- oddeliteľná riadiaca elektronika motora (nesterilizuje sa spolu s telom, je samostatná alebo v akumulátore)

- bez nutnosti sterilizovať akumulátor

- možnosť výmeny akumulátora počas operácie, bez porušenia sterility

Oscilačná píla veľká – 2 ks

- titánový povrch

- výkon min. 250W

- oscilácie min. 0-15 000/min

- upnutie pílového listu bez použitia istiacej matice a nutnosti použitia kľúča

- možnosť nastavenia smeru oscilácie pílového listu v 8 smeroch

Nadstavce

- nadstavec pre vŕtanie s koncovkou AO – 2 ks

- univerzálne skľučovadlo do priemeru 6,5 mm–doťahovanie pomocou kľúča – 2 ks

- zavádzač K drôtu o priemere 0,6 – 4 mm – 2 ks

- nadstavec pre frézovanie AO – 2 ks

- nadstavec pre frézovanie ZIMMER/HUDSON – 2 ks

Nabíjačka na batériu pre akumulátorovú vŕtačku s reamerom - 2 ks

Náhradná batéria pre akumulátorovú vŕtačku s reamerom – 4 ks

- NIMH akumulátor

- 9,6 V

- 1,95 Ah

- nesterilizuje sa

- možnosť výmeny počas operácie, bez porušenia sterility

2. Mini akumulátorová vŕtačka – 1 ks

- výkon minimálne 220 W

- možnosť vŕtania, rezania

- otáčky pre vŕtanie minimálne 0-1000 ot/min

- vŕtanie – krútiaci moment min. 5 Nm

- titánový povrch všetkých komponentov

- pravý/ľavý chod

- priechodné telo pre K drôt min. do 4,0 mm

- oddeliteľná riadiaca elektronika motora (nesterilizuje sa spolu s telom, je samostatná alebo v akumulátore)

- bez nutnosti sterilizovať akumulátor

- možnosť výmeny akumulátora počas operácie, bez porušenia sterility

Nadstavce

- nadstavec pre vŕtanie s koncovkou AO – 1 ks

- univerzálne skľučovadlo do priemeru 6,5 mm–doťahovanie pomocou kľúča – 1 ks

- zavádzač K drôtu o priemere 0,6 – 4 mm – 1 ks

- nadstavec oscilačná píla (umožňuje osciláciu 0-17 000 min.) – 1 ks

Nabíjačka na batériu pre mini akumulátorovú vŕtačku - 1 ks

Náhradná batéria pre mini akumulátorovú vŕtačku – 2 ks

- NIMH akumulátor

- 9,6 V

- 1,05 Ah

- nesterilizuje sa

- možnosť výmeny počas operácie, bez porušenia sterility”

Vo vyššie uvedenej technickej špecifikácii sú použité označenia technologie „......výkon minimálne 250 W; vŕtanie – krútiaci moment min. 5 Nm; frézovanie – krútiaci moment min. 19 Nm; titánový povrch všetkých komponentov.......“. Túto kombináciu, podľa dostupných informácii na trhu, spĺňa iba jeden konkrétny výrobca, a teda by mu týmto mohla byť zaručená konkurenčná výhoda.

Bude obstarávateľ vo vyššie uvedenej špecifikácii predmetu súťaže výlučne požadovať technológiu špecifickú pre jedného konkrétneho výrobcu, alebo sa jedná iba o ilustratívny príklad a teda zadávateľ umožní pre plnenie verejnej súťaže použitie aj iných, kvalitatívne a technicky obdobných riešení za splnenia požadovaného medicínskeho účelu?

Vysvetlenie požiadavky verejným obstarávateľom:

Podľa skúseností verejného obstarávateľa je hodnota požadovaného výkonu, ako aj hodnoty krútiaceho momentu pre frézovanie aj vŕtanie nutné s ohľadom na portfólio a množstvo operačných výkonov realizovaných na ortopédii a úrazovej chirurgii. Nižšie hodnoty výkonu, ako aj krútiaceho momentu tak pre vŕtanie, ako aj frézovanie nezaisťujú dlhodobú životnosť a bezporuchovosť, pretože prístroj s menším výkonom a krútiacim momentom je pri operáciách viac namáhaný, čo vedie k väčšiemu opotrebeniu a následnej poruchovosti motorového systému.

Verejný obstarávateľ požaduje titánový povrch všetkých komponentov motorového systému z dôvodu očakávanej dlhšej životnosti motorového systému.

Označenia technológie v uvedenej špecifikácii „...... výkon minimálne 250 W, vŕtanie – krútiaci moment min. 5 Nm, frézovanie – krútiaci moment min. 19 Nm, titánový povrch všetkých komponentov......“ považuje verejný obstarávateľ za ilustratívny príklad, ale hodnoty výkonu ako aj krútiaceho momentu tak pre vŕtanie, ako aj frézovanie považuje za minimálne.

Uchádzač môže ponúknuť prístroj s minimálne požadovanými, ale i lepšími hodnotami výkonu, ako aj krútiaceho momentu tak pre vŕtanie, ako aj frézovanie, ako i ponúknuť prístroj s porovnateľnou, alebo lepšou povrchovou úpravou všetkých komponentov.

S pozdravom

Anna Almášiová

Odborný referent VO