##### Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

##### Ul.gen.M.Vesela 21, 034 26 Ružomberok

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

##### Nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže

Predmet zákazky:

##### Multifunkčné angiografické pracovisko

Verejné obstarávanie realizované postupom zadávania zákazky **podľa § 66 ods. 7** zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V Ružomberku, dňa 07.04.2017

 Ing. Peter Rendek

 Riaditeľ ÚVN SNP Ružomberok - FN

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) potvrdzuje:

V Ružomberku, dňa 06.04.2017

 Ing. Jozef Jaroš

##### OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

A.1Pokyny na vypracovanie ponuky

 Časť I. Všeobecné informácie

 Časť II. Komunikácia a vysvetľovanie

 Časť III. Príprava ponuky

 Časť IV. Predkladanie ponúk

 Časť V. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk

 Časť VI. Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy

A.2 Podmienky účasti uchádzačov

A.3Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia

B.1Opis predmetu zákazky

B.2Spôsob určenia ceny

B.3Obchodné podmienky

**A.1 POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY**

**Časť I. Všeobecné informácie**

1. **Identifikácia verejného obstarávateľa**

Názov: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

IČO: 319 364 15

Sídlo: Ul.gen.M.Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Krajina: Slovenská republika

Webové sídlo (internetová adresa):

Hlavná adresa: www.uvn.sk

Adresa profilu: www.uvo.gov.sk

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Jaroš

Telefón: +421444382435

Fax: +421444382783

E-mail: jarosj@uvn.sk

1. **Predmet zákazky**
	1. Predmetom zákazky je: Multifunkčné angiografické pracovisko
	2. Predpokladaná hodnota zákazky je: 1 698 000, EUR bez DPH.
	3. Komplexnosť zákazky a rozdelenie zákazky na časti je nasledovné: požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky - zákazka nie je rozdelená na časti
	4. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 33.11.17.21-1 - Digitálne angiografické prístroje
	5. Stručný opis predmetu zákazky a opis obstarávania:  Univerzálne multifunkčné angiografické pracovisko, určené pre zobrazovanie angiografických snímok, navádzanie ihiel, spájanie v reálnom čase skiaskopické snímky s 3D rekonštruovaným modelom požadovaných štruktúr, ako aj plánovanie zákrokov pred samotným výkonom s následnou možnosťou kontroly 3D po zákroku, zabezpečujúc zvýšenie kvality zákrokov pri minimálnej radiačnej záťaži pre pacientov a personál.
	6. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť *B.1 Opis predmetu zákazky* týchto súťažných podkladov.
2. **Zdroj finančných prostriedkov**
	1. Predmet zákazky bude financovaný nasledovne: Z prevádzkových zdrojov verejného obstarávateľa
3. **Druh zákazky**
	1. Výsledkom verejného obstarávania bude zadanie zákazky na dodanie tovaru - kúpa.
	2. Podrobné vymedzenie záväzných zmluvných podmienok pre plnenie požadovaného predmetu zákazky tvoria časti *B.1 Opis predmetu zákazky, B.2 Spôsob určenia ceny a B.3 Obchodné podmienky* týchto súťažných podkladov.
4. **Miesto, termín a spôsob plnenia**
	1. Miestom plnenia predmetu zákazky je: UVN SNP Ružomberok-FN, ul.gen.M.Vesela 21, 034 26 Ružomberok, Slovenská republika
	2. Trvanie zmluvy alebo lehota na ukončenie plnenia je do: 31.12.2018
	3. Predmet zákazky bude plnený spôsobom podľa obchodných podmienok uvedených v časti *B.3 Obchodné podmienky* týchto súťažných podkladov.
5. **Variantné riešenia**

 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnocovania a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

######  Lehota viazanosti ponuky

* 1. Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.08.2017. V prípade potreby, vyplývajúcej najmä z aplikácie revíznych postupov, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo lehotu viazanosti ponúk primerane predĺžiť.

**Časť II. Komunikácia a vysvetľovanie**

######  Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi/záujemcami

* 1. V súlade s § 187 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi/záujemcami sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, e-mailom alebo faxom.
	2. Poskytovanie vysvetlení a ďalších informácií (ďalej len „informácie“) bude verejný obstarávateľ uverejňovať vo svojom profile na [www.uvo.gov.ak](http://www.uvo.gov.ak) a svojej stránke www.uvn.sk.
1. **Vysvetlenie**
	1. Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú známi, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred.
	2. V prípade potreby vysvetliť informácie uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie u zodpovednej osoby na adrese ako v bode. č.1.

 Osoba zodpovedná za vysvetľovanie: Ing. Jozef Jaroš, tel.: +421444382435, fax: +421444382783, e-mail: jarosj@uvn.sk

* 1. Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie, predloženú zo strany uchádzača v stanovenej lehote bude poskytnutá najneskôr do troch pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie na svojom profile na stránke [www.uvo.gov.sk](http://www.uvo.gov.sk) a na stránke www.*uvn.sk*. Informácie týkajúce sa vysvetľovania podmienok zadania nadlimitnej zákazky uverejnených v oznámení a súťažných podkladoch, vyjadrenie k prípadným žiadostiam o nápravu, zmeny termínov z dôvodu revíznych postupov a ostatné informácie, ktoré môžu byť zverejnené v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, bude obstarávateľ uverejňovať vo svojom profile na stránke [www.uvo.gov.sk](http://www.uvo.gov.sk) a na stránke www.*uvn.sk*. – informácie – verejné obstarávanie. Po takomto zverejnení verejný obstarávateľ považuje informáciu za doručenú všetkým záujemcom - uchádzačom
1. **Obhliadka miesta plnenia**
	1. Obhliadka miesta plnenia nie je potrebná.

**Časť III. Príprava ponuky**

1. **Vyhotovenie ponuky**
	1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej listinnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu, t.j. musí byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským zariadením výpočtovej techniky. Ponuku vyhotovenú v písomnej listinnej podobe uchádzač označí ako „originál“.
	2. Predložená ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v jeho mene v záväzkových vzťahoch.
	3. Doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne overené kópie, pokiaľ nie je uvedené inak.
	4. Uchádzač vyhotoví okrem písomnej listinnej formy ponuky aj kópiu ponuky v elektronickej forme na CD/DVD nosiči, ktorú označí ako „kópia na CD/DVD nosiči“.
	5. Kópia ponuky predložená v elektronickej forme bude v zmysle § 64 zákona o verejnom obstarávaní uverejnená v profile. V prípade, ak kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať informácie, ktoré uchádzač považuje za dôverné alebo za obchodné tajomstvo, je potrebné zo strany uchádzača tieto údaje anonymizovať v súlade s platnými právnymi predpismi. V prípade, ak kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať osobné údaje, uchádzač je povinný postupovať v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane**osobných údajov**ao zmene a doplnení niektorých zákonov. Uchádzač nesie plnú zodpovednost' za obsah, ktorý bude v profile uverejnený.

######  Obsah ponuky

* 1. Ponuka musí obsahovať:
		1. identifikačné údaje uchádzača obsahujúce informácie: obchodný názov; adresa sídla uchádzača alebo miesto podnikania alebo obvyklý pobyt; meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača; IČO; DIČ; IČ DPH; bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu/banky); číslo bankového účtu; kontaktné telefónne číslo; číslo faxu; email. e-mailovú adresu určenú pre elektronickú komunikáciu v elektronickej aukcii, prostredníctvom ktorej sa uchádzač bude zúčastňovať elektronickej aukcie,
		2. obsah ponuky, v ktorom bude uvedený zoznam predložených dokladov a dokumentov (súpis dokumentov), podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. V prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny,
		3. doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti, požadované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v časti *A.2 Podmienky účasti* týchto súťažných podkladov*,*
		4. doklady a dokumenty, ktorými uchádzač opíše a preukáže splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky podľa časti *B.1 Opis predmetu zákazky* týchto súťažných podkladov,
		5. samostatný list „Návrh uchádzača na plnenie kritérií“, na ktorom je uvedené obchodné meno uchádzača, sídlo alebo miesto podnikania alebo obvyklý pobyt uchádzača a návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa časti *A.3 Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia a* časti *B.2 Spôsob určenia ceny* týchto súťažných podkladov*.*
		6. návrh zmluvy, v ktorom sú zohľadnené časti *B.1 Opis predmetu zákazky, B.2 Spôsob určenia ceny a B.3 Obchodné podmienky -* bez vyplnenia návrhov na plnenie kritérií určených na hodnotenie ponúk,
		7. doklad o zložení zábezpeky
		8. vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami zadávania verejnej súťaže určenými verejným obstarávateľom v týchto súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk,
		9. vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a informácií uvedených v ponuke.
1. **Zábezpeka**
	1. Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov v zmysle § 46 zákona o verejnom obstarávaní pre zabezpečenie viazanosti ich ponuky zábezpeku vo výške 80 000 EUR.
	2. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky za uchádzača alebo zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
	3. Spôsob zloženia zábezpeky vyberie uchádzač z nasledujúcich možností:
		1. Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača
		2. Zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa
	4. Poskytnutie bankovej záruky, sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Záručná listina bude vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej banky (ďalej len „banka“). Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že: banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) za dlžníka (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech verejného obstarávateľa, banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky v stanovenej výške, banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 3 dní po doručení výzvy verejného obstarávateľa na zaplatenie, na účet verejného obstarávateľa, banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká doručením záručnej listiny verejnému obstarávateľovi, platnosť bankovej záruky končí najmenej 30 dní po uplynutí lehoty viazanosti ponúk, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk, pokiaľ verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti bankovej záruky uchádzačovi písomne oznámi takéto primerané predĺženie lehoty viazanosti ponúk.
		1. Banková záruka zanikne plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie v prospech verejného obstarávateľa, odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti verejného obstarávateľa alebo uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny, alebo v dobe platnosti bankovej záruky nepožiadal o predĺženie doby platnosti bankovej záruky.
		2. Záručná listina musí byť súčasťou ponuky. Ak bankovú záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, záručná listina vyhotovená zahraničnou bankou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto banky musí byť zároveň doložená úradným prekladom do slovenského jazyka. Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky alebo nebude spĺňať určené podmienky, bude uchádzač z procesu verejného obstarávania vylúčený podľa § 53 ods. 5 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
	5. Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa
		1. Finančné prostriedky v stanovenej výške musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa vedeného v banke: , číslo účtu: **SK64 8180 0000 0070 0030 1622**
		s uvedením variabilného symbolu **4949**
		2. Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
		3. Ak finančné prostriedky nebudú zložené a pripísané na účte verejného obstarávateľa podľa určených podmienok, bude uchádzač z procesu verejného obstarávania vylúčený podľa § 53 ods. 5 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní .
		4. Doba platnosti zábezpeky ponuky poskytnutej zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, resp. do uplynutia primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
		5. Zábezpeku zloženú na účet v banke verejný obstarávateľ vráti uchádzačom aj s úrokmi, ak im ich táto banka poskytuje.
	6. Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti alebo neposkytne súčinnosť aebo odmietne uzavrieť zmluvu.
	7. Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak bol uchádzač vylúčený z verejného obstarávania alebo ak verejný obstarávateľ zruší postup zadávania zákazky.
	8. Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa uzavretia zmluvy.
	9. V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk zábezpeka ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť ponúk uchádzačov až do uplynutia takto primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
2. **Jazyk ponuky**
	1. Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
3. Mena a ceny uvádzané v ponuke
	1. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR
	č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
	2. Navrhovaná zmluvná cena bude uvedená v eurách (EUR).
	3. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
		1. navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
		2. sadzba DPH a výška DPH,
		3. navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
	4. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, uchádzač upozorní.
4. Náklady na ponuku
	1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

**Časť IV. Predkladanie ponuky**

1. Označenie obalu ponuky
	1. Uchádzač vloží ponuku do nepriehľadného obalu a obal ponuky uzatvorí a označí požadovanými údajmi. Jedná sa o jednoobálkovú verejnú súťaž.
	2. Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
		1. názov a sídlo verejného obstarávateľa uvedené v týchto súťažných podkladoch,
		2. obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania alebo obvyklý pobyt uchádzača,
		3. označenie heslom súťaže: „Multifunkčné angiografické pracovisko“
		4. označenie: „verejná súťaž“.
2. **Miesto a lehota na predkladanie ponúk**
	1. Ponuky sa predkladajú doručením prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne na adrese: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN, ref.VO – Ing.J.Jaroš, ul.gen.M.Vesela 21, 034 26 Ružomberok
	2. Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 12.05.2017 o 13:00 hod..
	3. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená.
	4. Ak sa ponuka doručuje osobne, verejný obstarávateľ vydá potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom uvedie dátum, čas a miesto prevzatia ponuky.
	5. Ak sa ponuka doručuje prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa, pre dodržanie lehoty na predkladanie ponúk je rozhodujúci dátum a čas doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
	6. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
	7. Ponuky predložené verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačovi nevracajú, zostávajú ako súčasť dokumentácie verejného obstarávateľa o postupe verejného obstarávania.

**Časť V. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk**

1. Otváranie ponúk
	1. Otváranie ponúk vykoná komisia dňa 12.05.2017 o 14:00 hod. na adrese:

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN, zasadačka vo, č.d. 1 R.A. 403, ul.gen.M.Vesela 21, 034 26 Ružomberok

* 1. Otváranie ponúk je neverejné. Otváranie ponúk sa uskutoční za prítomnosti členov komisie na vyhodnotenie ponúk bez účasti uchádzačov.
	2. Komisia overí neporušenosť ponúk a následne otvorí ponuky. Každú otvorenú ponuku komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená.
1. Vyhodnocovanie ponúk
	1. V procese vyhodnocovania ponúk verejný obstarávateľ použije postupy uvedené v § 53 zákona o verejnom obstarávaní.
	2. Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači.
	3. Ponuky uchádzačov, ktoré nebudú vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritérií na vyhodnocovanie ponúk, ktoré sú obsahom časti *A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia* týchto súťažných podkladov.
2. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
	1. Verejný obstarávateľ v súlade s § 66 ods. 7 zákona vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční po predchádzajúcom vyhodnotení ponúk.
	2. V procese vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačmi verejný obstarávateľ použije postupy uvedené v § 40 zákona o verejnom obstarávaní. Ak prichádza do úvahy, použije sa § 152 ods. 4 a § 39 zákona o verejnom obstarávaní.
	3. Verejný obstarávateľ bude posudzovať splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a v súlade s týmito súťažnými podkladmi.
3. Elektronická aukcia
	1. Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom vyhodnotení ponúk.
	2. Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorí neboli vylúčení a ktorých ponuky spĺňajú určené požiadavky, na účasť v elektronickej aukcii. Výzva na účasť v elektronickej aukcii bude odosielaná na e-mailovú adresu určenú pre elektronickú komunikáciu v elektronickej aukcii, ktorú uchádzač uviedol vo svojej ponuke.
	3. Verejný obstarávateľ po skončení elektronickej aukcie uzavrie zmluvu na základe výsledku elektronickej aukcie.
	4. Po skončení elektronickej aukcie na základe výsledku elektronickej aukcie úspešný uchádzač predloží upravený dokument „Návrh na plnenie kritérií“ podľa časti *A.3 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia* týchto súťažných podkladov podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača.
	5. Verejný obstarávateľ nie je povinný použiť elektronickú aukciu, ak by sa aukcie zúčastnil len jeden uchádzač.
* Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu podľa § 54 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie nových cien upravených smerom nadol. Nové poradie uchádzačov sa v elektronickej aukcii zostaví automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. V súlade so zákonom, elektronická aukcia sa nezačne skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii.
* Predmetom elektronickej aukcie je určené kritérium pre vyhodnotenie ponúk, a to **najnižšia cena za celý predmet zákazky.** Uchádzači budú v elektronickej aukcii zadávať **ceny bez DPH.**
* V priebehu konania elektronickej aukcie bude umožnené všetkým zúčastneným uchádzačom upravovať ceny smerom nadol v ľubovoľnom počte krokov. Obmedzenie zmeny jedného kroku **je** nastavené nasledovne: minimálny vyžadovaný rozdiel v jednom kroku je **1000 €**
* **V** priebehu elektronickej aukcie budú uchádzačom oznamované dostatočné informácie, ktoré im umožnia zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie. Údaje o relatívnom umiestnení ponúk uchádzačov budú zobrazené od začiatku aukcie. Oznamované budú: aktuálna najnižšia celková cena za celý predmet zákazky (Najlepšia ponuka) a aktuálna celková cena za celý predmet zákazky uvedeného uchádzača (Vaša ponuka). Oznamované budú aj údaje o začiatku a ukončení elektronickej aukcie a údaje o okamžitom čase, ktorý zostáva do skončenia e-aukcie podľa serverového času.
* Elektronická aukcia bude mať jedno súťažné kolo **v dĺžke 20 minút** (slovom: dvadsať minút), pričom pre všetkých účastníkov aukcie je záväzný serverový čas.
* Predlžovanie elektronickej aukcie bude nastavené údajom **„Neaktivita v min.“,** t.j.časový limit, ktorý bude nastavený na **2 minúty.** Táto neaktivita sa začne odpočítavať **19 minúty** pred zadaným koncom aukcie. Údaj „Neaktivita v min.“ predstavuje lehotu od zaevidovania poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie.
* Ak počas časového limitu „Neaktivita v min.“ dôjde u ktoréhokoľvek z uchádzačov k zaevidovaniu nižšej ponuky od jeho poslednej ponuky, bude od času zaevidovania tejto skutočnosti aukcia predĺžená o  **2** minúty. Ak v priebehu lehoty predĺženia dôjde u ktoréhokoľvek z uchádzačov opäť k zaevidovaniu nižšej ponuky od jeho poslednej, opäť sa aukcia predĺži od času zaevidovania tejto skutočnosti o stanovený počet minút. Ak počas lehoty predĺženia nedôjde u žiadneho z uchádzačov k zaevidovaniu novej ponuky od jeho poslednej, aukcia bude automaticky ukončená.
* Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk budú do elektronickej aukcie pozvaní uchádzači, ktorých ponuky neboli vylúčené.
* Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ zadá do aukčného prostredia vstupné ceny uchádzačov, tak ako boli uvedené v ich úvodných ponukách.
* Elekronická aukcia bude realizovaná cez systém „AukciaAs“, ktorý je umiestnený na portáli elektronických aukcií www.aukciaas.sk. Kontaktná e-mailová adresa administrátora aukcie za verejného obstarávateľa je: jarosj@uvn.sk telefón: 0907/870067
* Uchádzači sa budú elektronickej aukcie zúčastňovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú musia uviesť vo svojej ponuke ako e-mailovú adresu určenú pre elektronickú komunikáciu v elektronickej aukcii. Na túto e-mailovú adresu im bude elektronickými prostriedkami poslaná výzva na účasť v elektronickej aukcii.
* Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii budú uvedené najmä informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia uchádzača k používanému elektronickému zariadeniu. Súčasťou výzvy na účasť je priložený „pdf“ dokument, ktorý obsahuje prihlasovacie meno a heslo a odkaz na internetovú adresu elektronickej aukcie. Kliknutím na túto internetovú adresu sa otvorí prihlasovacie okno do elektronickej aukcie. Ak sa uchádzač prihlási do elektronickej aukcie pred jej začiatkom, zobrazí sa len obrazovka s odpočítavaním času, ktorý zostáva do začiatku elektronickej aukcie.
* Súčasťou výzvy na účasť v elektronickej aukcii budú aj údaje o dátume a čase začatia elektronickej aukcie, o spôsobe skončenia elektronickej aukcie, t.j. o predlžovaní elektronickej aukcie, a tiež upozornenie na pravidlá elektronickej aukcie a na podmienky technického pripojenia.
* Pokyny a pravidlá pre použitie aukcie, ktorými sa riadi priebeh elektronickej aukcie sú uložené na adrese: <http://www.aukciaas.sk/priebeh.html#title> Je potrebné, aby si zúčastnení uchádzači podrobne preštudovali pravidlá elektronickej aukcie, prípadne sa oboznámili s priebehom aukcie aj prostredníctvom inštruktážneho videa umiestneného na uvedenej adrese.
* Príslušné informácie týkajúce sa použitého zariadenia, podmienky a špecifikácia technického pripojenia sú uvedené v pokynoch a pravidlách pre použitie aukcie a tiež samostatne na adrese <http://www.aukciaas.sk/ponuka.html#techpodm> Zúčastneným uchádzačom odporúčame  skontrolovať pred začiatkom aukcie, či ich použité technické zariadenia a pripojenia spĺňajú požadované technické podmienky:

- počítač s operačným systémom Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7,

- rozlíšenie obrazovky monitora min. 800 x 600,

- pripojenie na internet,

- internetový prehliadač MS Internet Explorer min. ver. 8.x, alebo MozillaFirefox ver.3.x, Opera 10.x, Chrome 7.x a vyššie,

- internetový prehliadač musí podporovať 128 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom,

- povolená podpora Javascript v prehliadači a povolené cookies,

- nainštalovaný Adobe Reader X. a vyššia verzia pre prácu s dokumentami.

V prípade nemožnosti konania aukcie z dôvodu vyššej moci, ako napr. dokázateľného plošného výpadku siete internet, alebo inej nepredpokladateľnej objektívnej príčiny si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo po pôvodne plánovanej aukcii túto zopakovať pri rovnakom nastavení a v zmysle rovnakých pravidiel. O dôvodoch takéhoto ukončenia aukcie bude okamžite administrátor informovať všetkých uchádzačov

**Časť VI. Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy**

1. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
	1. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a  po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodpkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile.
	2. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuka sa prijíma.
	3. Neúspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk verejný obstarávateľ uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.
2. Uzavretie zmluvy
	1. V procese uzavretia zmluvy verejný obstarávateľ použije postupy uvedené v § 56 zákona o verejnom obstarávaní.
	2. Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty alebo ak neboli doručené námietky.
	3. Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní v súlade s § 56 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak boli na jej uzavretie písomne vyzvaní.
	4. Verejný obstarávateľ v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní neuzavrie zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

**A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV**

Uchádzač musí spĺňať nasledujúce podmienky účasti:

1. **Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia**  § 32 ods. 1 písm. a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie vo verejnom obstarávaní a verejnej dražbe - doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace§ 32 ods. 1 písm. b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slevenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace§ 32 ods. 1 písm. c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace§ 32 ods. 1 písm. d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace§ 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky§ 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým čestným vyhlásením

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií v rozsahu a platnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

Hospodársky subjekt so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní je povinný predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Povinnosť predloženia výpisu z registra trestov právnickej osoby vyplýva zo zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. júla 2016.

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu**.**

1. Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia:

 § 33 ods. 1 písm. a) vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky Predloží bankovú informáciu. Súťasne a j čestné vyhlásenie, že predložil bankovú informáciu od včetkých bánk v ktorých má vedné účty. Zdôvodenie: požiadavka je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia a preukázania finančnej spoľahlivosti uchádzača, t.j., že uchádzač je aj po finančnej stránke spoľahlivým partnerom

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade sa postupuje podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

1. Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:

  § 34 ods. 1 písm. a) zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní Uchádzač predloží zoznam vrátane referencií, kde bude súmár za posledné tri roky v sume min.1 600 000,- € bez DPH a referencie.

Zdôvodenie: požadovaním tejto podmienky účasti sa skúma techniká a odborná spôsobilosť uchádzača na splnenie predmetu zákazky,

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade sa postupuje podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

|  |
| --- |
| § 34 ods. 1 písm.m) ak ide o tovar, ktorý sa má dodať, |
| 1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje. Uchádzaž predloží prospektový materiál dodávaného tovaru.  |

Zdôvodenie: požadovaním tejto podmienky účasti sa overuje, či ponúkaný tovar sĺňa požiadavky na predmet zákazky.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečovať.

**A.3 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK**

**A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA**

1. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky, s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku.
2. Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe kritéria najnižšia cena.

  Úspešným sa stane ten uchádzač, ktorého celková cena bez DPH za predmet zákazky ponúknutá v el. aukcii bude najnižšia

Výsledkom el. aukcie bude zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením.

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR bez  DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR bez  DPH atď. . .

**Návrh uchádzača na plnenie kritérií**

Názov zákazky:

Multifunkčné angiografické pracovisko

**Uchádzač**:

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno |  |
| Adresa alebo sídlo  |  |
| IČO |  |

**Návrh uchádzača na plnenie kritérií:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Názov položky | Cena bez DPH [EUR] | DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Cena za predmet zákazky celkom |  |  |  |

V .....................................................

 ...............................................................................

 *podpis uchádzača*

**B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

**Multifunkčné angiografické pracovisko**

Predmetom obstarávania je univerzálne multifunkčné angiografické pracovisko, určené pre zobrazovanie angiografických snímok, navádzanie ihiel, spájanie v reálnom čase skiaskopické snímky s 3D rekonštruovaným modelom požadovaných štruktúr, ako aj plánovanie zákrokov pred samotným výkonom s následnou možnosťou kontroly 3D po zákroku, zabezpečujúc zvýšenie kvality zákrokov pri minimálnej radiačnej záťaži pre pacientov a personál. Zariadenie musí okrem cievnych vyšetrení a cievnych intervencií umožňovať :

 - Výkony na hrudnej aorte a oblúku aorty ako napr. ošetrenie aneuryziem vrátane

 disekcií aorty s presným naložením stentgraftov aj fenestrovaných..

- Výkony na abdominálnej aorte a ilických artériách ako ošetrenie aneuryziem

 vrátane disekcií, s naložením stentgraftov a fenestrovaných stentgraftov.

- Výkony vo femoropopliteálnej oblasti s popliteálnou a infrapopliteálnou

 endovaskulárnou rekanalizáciou ciev.

- Endovaskulárne výkony na horných končatinách vrátane rekanalizácie dialyzačných

 A-V fistúl na predlaktí.

- Embolizačné výkony pri polytraume hlavne v oblasti panvy a brucha s poškodením

 veľkých ciev.

- Trombektómie a endovaskulárna trombolýza na končatinových cievach.

- Rekanalizačné výkony v oblasti oblúka aorty vrátane stentingu vnútorných karotíd,

 podkľúčkových a vertebrálnych artérií.

- Ošetrenie aneuryziem mozgových artérií a mozgových AV malformácií.

- Intraarteriálna trombektómia a trombolýza pri čerstvých mozgových infarktoch.

- Embolizačné výkony u cievnatych nádorov, metastáz a pri iatrogénnych poškodeniach,

 chemoembolizácie s použitím cytostatík, embolizácie pri hemoptýze a epistaxe atď.

- Presne cielené uloženie katétrov pre intervenciu u pohybujúcich sa štruktúr (Pľúca,

 akcia srdca, peristaltika...)

- Predoperačné embolizácie za účelom zníženia krvných strát.

- Zavádzanie kaválnych filtrov pri pľúcnej embólii.

V oblasti nevaskulárnej intervencie s využitím USG a dynamického 3D zobrazenia:

- Cielené punkcie ciev.

- Punkcie orgánov a biopsie.

- Drenážne výkony pri kolekciách tekutín, nefrostómie, biliárna intervencia.

- Biliárny a ureterálny stenting.

- Rádiofrekvenčné ablácie.

- Gastrointestinálny stenting.

- Transjugulárne biopsie a kreácie TIPS.

- Cielené aplikácie liečív ako periradikulárna terapia, aplikácia ozónu a pod.

- Perkutánne vertebroplastiky a kyfoplastiky

Predmetom obstarania je aj dodávky tovaru na miesto určenia, montáže , zaškolenia obsluhy, záručného servisu, spracovania technologického projektu, ktorý rieši osadenie samotného prístroja a jeho napojenie na elektrické rozvody, prípadne požiadavky na ich vybudovanie, osadenie prístroja, prípadne prepojenie ďalších technologických zariadení nevyhnutných pre riadnu a bezpečnú prevádzku prístroja a nevyhnutných stavebných úprav existujúceho angiografického pracoviska vrátane prislúchajúcich priestorov, ktoré sú stanovené hygienickými normami a legislatívou SR, vrátane VZT jednotky s 3 stupňovou filtráciou vzduchu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Minimálne technické podmienky pre zariadenia DSA - parameter** **(názov a typ prístroja)** | **Požadovaná hodnota**  | **Ponúknutá hodnota** |
| Nový systém , nepoužitý, nerepasovaný  | Áno  |  |
| **Gantry**  |  |
| Mobilný system s laserovým navádzaním alebo pevne montovaný systém na podlahu s robitickým ramenom | Áno  |  |
| Pre udržanie stupňa čistoty angiografického pracoviska sa vyžaduje aby systém nebol upevnený o stropný koľajnicový systém, ktorý je z praktického hľadiska takmer nemožné udržiavať sterilný.  | Áno  |  |
| Prispôsobiteľné parkovacie a spätný chod gantry alebo C ramena s prihliadnutím na rozmery operačného sálu  | Áno  |  |
| Maximálny počet parkovacích pozícií  | Min. 1 pozícia  |  |
| Hĺbka C-ramena  | Min. 80 cm  |  |
| Otáčateľnosť L ramena, ktoré drží C - rameno  | Min. +/- 90 °  |  |
| Rozsah pohybov RAO/LAO  | Min. +/- 105 °  |  |
| Rýchlosť pohybu RAO/LAO  | Min. 15 °/sec  |  |
| Rozsah pohybov CRA/CAU  | Min. +/- 45 °  |  |
| Rýchlosť pohybu CRA/CAU  | Min. 15 °/sec  |  |
| Rýchlosť rotácie C ramena pri 3D snímkovaní min. 45 °/sec | Áno |  |
| Rozsah SID (Source to Image Distance)  | Min. 100 – 126 cm  |  |
| Pozdĺžny pohyb gantry alebo ramena popri vyšetrovacom stole  | Min. 70 cm  |  |
| Celkový pokrytie pacienta s pozdĺžnym pohybom gantry ako aj s pohybom operačného stola  | Min. 220 cm  |  |
| DSA digitálna subtrakčná angiografia  | Áno  |  |
| DA digitálna angiografia  | Áno  |  |
| Roadmap z DSA  | Áno  |  |
| 3D rotačná angiografia s kontrastom  | Áno  |  |
| 3D subtrakčná rotačná angiografia  | Áno  |  |
| 3D cone beam CT bez kontrastu s variabilnou rýchlosťou akvizície  | Áno  |  |
| **Operačný vyšetrovací stôl**  |  |
| Šírka dosky operačné stola  | Min. 46 cm  |  |
| Dĺžka rádiotransparentnej dosky operačného stola  | min. 228 cm  |  |
| Pozdĺžny pohyb operačného stolu  | min. 125 cm  |  |
| Možnosť naklápať operačný stôl Trendelenburg (hlavou nadol)  | Minimálne 15 °  |  |
| Možnosť naklápať operačný stôl Trendelenburg (hlavou nahor)  | Minimálne 10 °  |  |
| Maximálna nosnosť operačného stolu pacienta  | Min. 180 kg  |  |
| Maximálna nosnosť príslušenstva na operačnom stole  | Min. 100 kg  |  |
| Bočný pohyb dosky operačného stola  | Min. +/- 13 cm  |  |
| **Detektor**  |  |
| Aktívna plocha detektoru  | Min. 29 cm x 39 cm  |  |
| Rozlíšenie stupňa šedosti obrazu v bitovej hĺbke  | Min. 14 bit  |  |
| DQE (Detective quantum efficiency)  | Min. 77 %  |  |
| Indikácia radiačnej záťaže vo vyšetrovacej miestnosti s meraním, zobrazením a záznamom akumulovanej dávky RTG žiarenia u pacienta, vybavenie meracou komôrkou a zariadením dokumentujúcim radiačnú záťaž pacienta (DAP meter) s vytváraním štruktúrovaných správ o radiačnej záťaži a ich odosielaním do PACS systému  | Áno  |  |
| Kolimácia pri LIH (Last Image Hold)  | Áno  |  |
| Digitálny obrazový systém s vysokým rozlíšením od akvizície až po spracovanie obrazu v matrici minimálne 2K v bitovej hĺbke minimálne 12 bit | Áno |  |
| Pulzný skiaskopický mód s frekvenciouz od min. 4 pulzov do 30 pulzov/sec. | Áno |  |
| **Generátor**  |  |
| Vysokofrekvenčný troj-fázový generátor s výkonom  | Min. 90 kW  |  |
| Rozsah skiagrafického prúdu  | Min. 10-1000 mA  |  |
| Rozsah skiagrafického napätia  | Min. 50-125 kV  |  |
| Rozsah skiaskopického prúdu pri pulznej prevádzke | Min. 15-120 mA  |  |
| Rozsah skiaskopického napätia  | Min. 60-120 kV  |  |
| Skiaskopický kontinuálny výkon  | Min. 3000 W  |  |
| **Röntgenová lampa**  |  |
| Vysokootáčková röntgenová lampa  | Min. 7000 ot./min  |  |
| Počet ohniskových bodov  | Min. 3  |  |
| Veľkosť malého ohniskového bodu  | Max. 0,3 mm  |  |
| Veľkosť veľkého ohniskového bodu  | Max. 1,0 mm  |  |
| Tepelná kapacita anódy  | Min. 3,5 MHU  |  |
| **Ovládanie systému a zobrazovanie**  |  |
| Zobrazenie všetkých obrazových zdrojov na jednom veľkoplošnom diagnostickom monitore s integrovaným ovládaním a so stropným závesom a možnosťou výškového nastavenia s uhlopriečkou minimálne 55“.  | Áno  |  |
| Vysoké rozlíšenie veľkoplošného diagnostického monitora minimálne 6 MPix  | Áno  |  |
| Počet externých video vstupov pre monitor minimálne 9  | Áno  |  |
| Dva monitory na znázornenie referenčného alebo živého obrazu v ovládacej miestnosti | Áno |  |
| Výber zobrazenia na monitore z dotykovej obrazovky na ovládacej konzole na boku stola  | Áno  |  |
| Ovládacia konzola upevnená na vyšetrovacom stole pre pohyby systému gantry, pre ovládanie pacientskeho stola a pre nastavenie kolimátora  | Áno  |  |
| Ovládacia konzola určená pre obrazový systém na strane vyšetrovacieho stola vo forme dotykového LCD displeja vrátane možnosti postprocesingu, kvantifikácie a selekcie anatomických programov  | Áno  |  |
| Plne integrované kvantitatívne vaskulárne analýzy ovládané priamo od vyšetrovacieho stola aj z ovládača, vrátane automatického rozpoznania kontúr, kvantifikácie stenóz, meranie uhlov a vzdialeností a rôznych druhov automatických kalibrácií  | Áno  |  |
| **Multimodalitná pracovná stanica a intervenčný softvér**  |  |
| Pracovná stanica s možnosťou multimodalitného zobrazenia pre spracovanie a zobrazenie 3D a CT obrazov  | Áno  |  |
| HW: procesor minimálne 4-jadrový 2,4 GHz, operačná pamäť minimálne 6G, samostatný disk s kapacitou minimálne 300 GB, výkonná grafická karta pre 3D zobrazovanie, DVD+/-RW  | Áno  |  |
| Farebný TFT-LCD diagnostický monitor o uhlopriečke minimálne 19"  | Áno  |  |
| 2D post processing XA, analýza stenózy  | Áno  |  |
| 3D rekonštrukcia a post processing XA, CT, MR  | Áno  |  |
| 3D rekonštrukcie: volume rendering, MPR, MIP  | Áno  |  |
| 3D roadmapping z CT modelu  | Áno  |  |
| 3D roadmapping z 3D rotačnej angiografie  | Áno  |  |
| SW pre plánovanie a navigáciu pri embolizačných zákrokoch pečene, pre segmentáciu a analýzu ciev z CT i 3DRA, pre vizualizácie perfúzie z DSA alebo CT  | Áno  |  |
| Výstupy v DICOM formáte, DICOM: Send, Storage, Query/Retrieve, Print  | Áno  |  |
| Export a import snímok, resp. slučiek a štúdií elektronicky po dátovej sieti z PACS-u  | Áno  |  |
| Pripojenie k počítačovej sieti a kompatibilita s PACS a NIS systémom verejného obstarávateľa  | Áno  |  |
| Licencia pre modalitu na zápis do PACS NetRAAD od firmy CompuGroupMedical Slovensko, s.r.o. spolu s fungujucim Work listom (DICOM standart) + ak su dodavane pracovne stanice do PACS na zapis je potrebná dalšia licencia | Áno |  |
| Integracia s NIS Clinicom od firmy CompuGroupMedical Slovensko, s.r.o. pre posielanie žiadaniek na daný typ vyšetrenia | Áno |  |
| **Požadované príslušenstvo**  |  |
| Radiačná ochrana upevnená na stropnom závese - ochranný štít z oloveného skla na otočnom a výškovo nastaviteľnom stropnom závese spolu s malým operačným svetlom  | Áno  |  |
| Radiačná ochrana upevnená z boku stola  | Áno  |  |
| Polohovacie podložky pod hlavu a kolená  | Áno  |  |
| Špeciálne príslušenstvo na stôl s podložkou pod ruku pri upažení  | Áno  |  |
| Krátkodobý záložný zdroj elektrickej energie pre možnosť pokračovania prevádzky system vrátane núdzovej skiaskopie  | Min. 40 kVA  |  |
| Intercom pre komunikáciu medzi vyšetrovňou a vyhodnocovacou stanicou  | Áno  |  |
| **Pokročilé aplikácie**  |  |
| Softwarový balíček poskytujúci plánovanie a navádzanie pre neurointervenčné vyšetrenia. SW musí poskytovať prekrytie 3D rekonštruovaného modelu na živých skiaskopických snímkach pre podporu navigácie a umiestnenie rôznych zariadení, ktoré sa využívajú pri neurointervenčných zákrokoch.  | Áno  |  |
| 3D vizualizácia stentov s automatickou segmentáciou | Áno |  |
| Merania stenóz v 3D objeme | Áno |  |
| SW balíček pre plánovanie a navigáciu pre komplexné endovaskulárne zákroky. SW musí umožňovať prekrytie 3D rekonštruovaného modelu na živých skiaskopických snímkach pre jednoduchú lokalizáciu a navádzanie katétrov, vodičov a iných zariadený počas intervenčných zákrokov.  | Áno  |  |
| Periférne DSA s kontinuálnym alebo krokovým posunom s natívnym aj subtrahovaným zobrazením obrazu (bolus chase) s jednou akvizíciou a iba s jedným nástrekom kontrastnej látky pod vizuálnou kontrolou prietoku (bolus flow) | Áno |  |
| SW balíček pre spracovanie CT angiografických dát zahrňujúcich analýzu stenóz, trombov a plánovanie pred a po umiestnenie stentov.  | Áno  |  |
| SW pre segmentáciu kostných štruktúr pre hlavu, krk a inú anatómiu  | Áno  |  |
| SW balíček pre plánovanie EVAR zákrokov. Balíček musí napomáhať vizualizáciu vaskulárnych anatómii, vykonávať kľúčové merania, napomáhať výberu správnej terapeutickej stratégie a ukladať kľúčové informácie.  | Áno  |  |
| SW balíček ktorý umožní plánovať a navádzať zákroky s ihlou.  | Áno  |  |
| SW balíček pre živé 3D navádzanie ihiel. SW musí umožňovať plánovanie 3D trajektórii ako aj prekrytie naplánovanej trajektórie s živým obrazom a znázornenie odchýliek od želanej dráhy  | Áno  |  |
| Multimodalitná fúzia obrazov 3D angio/CT/MR/PET/NM pre plánovanie intervencií | Áno |  |
| **Súčasťou dodávky okrem iných musia byť aj služby** |  |
| Plné servisné pokrytie vrátane všetkých náhradných dielov, röntgenovej lampy a detektoru počas záručnej doby a odstraňovanie vád v záručnej dobe min. 24 mesiacov (záručný servis) | Dva roky od uvedenia prístroja do prevádzky |  |
| Súčasťou dodávky musí byť zabezpečenie dovozu technológie na miesto určenia, inštalácia a uvedenie prístroja do prevádzky podľa platnej legislatívy | Áno |  |
| **Automatický injektor**  |  |
| Možnosť úplnej synchronizácie s RTG žiarením  | Áno  |  |
| **Monitor vitálnych funkcií**  |  |
| Monitor vitálnych funkcií pacienta. Možnosť implementácie monitora vitálnych funkcií.  | Áno  |  |
| **Ultrazvukový systém**  |  |
| Ultrazvukový systém integrovaný s angiografickým prístrojom vrátane sond konvexná min 2-5 MHz, lineárna 4-13 MHz  | Áno  |  |
| DICOM kompatibilita  | Áno  |  |
| ovládateľný na diaľku bezdrôtovo pomocou tabletu  | Áno  |  |
| možnosť inštalácie na statív  | Áno  |  |
| USG aplikácie: Periférne a abdominálne vaskulárne aplikácie Cerebrovaskulárne aplikácie, aplikácie pre malé časti  | Áno  |  |
| Bezdrôtové pripojenie k externému monitoru | Áno |  |
| Možnosť pripojenia intraoperačných sond | Áno |  |
| Módy zobrazenia: B, M, CFM, PW, TDI | Áno |  |
| Farebné mapovanie prietokov pre extrémne pomalé toky, kombináciou dopplerovského a nedopplerovského zobrazenia pre presné zobrazenie topografie ciev (nie CFM ani Power doppler) | Áno |  |
| Antivírusový filter | Áno |  |
| **Operačná lampa** |  |  |
| LED technológia svetelného zdroja | Áno |  |
| Dvojramenná  | Áno |  |
| Intenzita hlavnej lampy min. 140 klux | Áno |  |
| Intenzita satelitu min. 125 klux | Áno |  |
| Teplota svetla nastaviteľná pre obe lampy min. v rozmedzí 3600 – 5000 K | Áno |  |
| **Lokálny server pre správu dát** | Ano |  |
| **Záložný zdroj UPS** | Ano |  |

**B.2 SPÓSOB URČENIA CENY**

1. Uchádzačom navrhovaná cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky podľa časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
2. Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v členení podľa časti *A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk* a časti *C.1 Návrh na plnenie kritérií* týchto súťažných podkladov.
3. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uchádzač na túto skutočnosť vo svojej ponuke upozorní. Cena uchádzača, ktorý nie je platcom DPH, bude posudzovaná ako cena celkom.
4. Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku aj jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname položiek. Položky (jednotlivé časti predmetu zákazky) uvedené v zozname položiek, pre ktoré uchádzač neuvedie jednotkovú cenu, budú považované za už zahrnuté v iných cenách.

**B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY**

**Návrh kúpnej zmluvy č.UVN-5-115/2017-115**

podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

**Čl. 1.**

**Zmluvné strany**

**1.1. Kupujúci:**  Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN

 Ul. gen. M.Vesela č. 21, 034 26 Ružomberok

**V zastúpení štatutárneho orgánu** : Ing.Peter Rendek, riaditeľ

**Bankové spojenie** : Štátna pokladnica Bratislava

**Číslo účtu IBAN** : SK8481800000007000177393

**IČO** : 319 364 15

**DIČ** : 2020590187

**IČ DPH** : SK2020590187

**Telefón/fax** : 044/438 2663, fax: 438 2683

**Osoby oprávnené jednať vo veciach**

**technických a realizačných** : Mgr. MUDr. Peter Štiak

**Telefón** : T:044/438 2603, fax: 044/438 2904

**1.2. Predávajúci:**

**Obchodný názov firmy** :

**Miesto a sídlo** :

**V zastúpení štatutárneho orgánu** :

**Oprávnený rokovať vo veciach**

**zmluvných a technických** :

**Bankové spojenie** :

**Číslo účtu** :

**IČO** :

**IČ pre DPH** :

**Tel./fax** :

**Zápis v OR** :

* 1. Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu na dodávku tovaru, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania – zadanie nadlimitnej zákazky .................... v súlade s § 66 Zákona 343 / 2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**Čl. 2**

**Predmet zmluvy**

**2.1.** Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu **„Multifunkčné angiografické pracovisko vrátane príslušenstva“** (ďalej len „predmet zmluvy“ alebo „tovar“), ktorý je špecifikovaný v čl.4 v bode 4. 1 tejto zmluvy a kupujúci sa zaväzuje ho prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu v dohodnutej výške a spôsobom uvedeným v tejto zmluve.

**2.2** Predávajúci prehlasuje, že predmet zmluvy je jeho výlučným vlastníctvom a je oprávnený s ním zmluvne nakladať. Predávajúci taktiež prehlasuje, že na predmete zmluvy neviaznu žiadne dlhy, záložné práva alebo iné práva tretích osôb, ktoré by bránili prevodu vlastníckeho práva.

**Čl. 3**

**Čas plnenia**

* 1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia uvedeného v čl. 5 bodu 5.1. do piatich mesiacov od doručenia výzvy na plnenie v období od 01.09.2017 do 31.12.2018, t.j. kupujúci je povinný vyzvať predávajúceho na plnenie najneskôr do 31. 07. 2018. Zmluvné strany sa dohodli, že plnenie predmetu zmluvy nie je možné po častiach.

**Čl. 4**

**Cena predmetu zmluvy**

**4.1.** Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy, ktorá bola stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so  zákonom č.18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. V jednotkovej cene je zahrnutý prístroj, slovenský návod, dokumentácia, montáž,  uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, doprava do miesta plnenia prípadne prepojenie ďalších technologických zariadení nevyhnutných pre riadnu a bezpečnú prevádzku prístroja a zabezpečenie všetkých skúšoch v zmysle platných právnych predpisov potrebných na uvedenie stroja do prevádzky.

.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.c.** | **Názov predmetu, typ (značka)** | **Katalógové****číslo** | **Počet ks** | **cena v € bez DPH**  | **cena v €** **s DPH**  |
| **1** |  |  | 1 |  |  |
| **2** |  |  | 1 |  |  |
| **3** |  |  | 1 |  |  |
| **Celková cena bez /s DPH** |  |  |

**Celková kúpna cena predmetu zákazky bez DPH .- EUR**

**DPH 20 % celkom .- EUR**

**Celková cena predmetu zákazky s DPH .- EUR**

**4.2.** Celková kúpna cena je konečná a nemenná. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho záväzku v zmysle tejto zmluvy.

**Čl. 5**

**Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky**

* 1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je ÚVN SNP Ružomberok FN, Ul. gen. Miloša Vesela 21, Odbor farmácie a zdravotníckej techniky, 034 26 Ružomberok.

* 1. Predávajúci je povinný realizovať dodávku do miesta plnenia podľa bodu 5.1 v množstvách uvedených podľa bodu 4.1., v termíne podľa bodu 3.1 tejto zmluvy a spôsobom uvedeným v tejto zmluve. Súčasťou je teda inštalácia, resp. montáž, kompletné uvedenie prístroja do prevádzky vrátane príslušenstva, zaškolenie lekárov, fyzikov a asistentov v potrebnom rozsahu, zabezpečenie všetkých skúšok podl'a platnej legislatívy pre uvedenie prístroja do prevádzky, dokumentácia, slovenský návod, doprava do miesta plnenia. Po kompletnom dodaní predmetu zmluvy v zmysle tejto zmluvy začína plynúť záručná doba.

**5.3**   Dodaný predmet zmluvy bude zabalený podľa platných podmienok a technických noriem platných v SR. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia  bude potvrdené zástupcom kupujúceho na dodacom liste alebo preberacom protokole. Po dodaní a zaškolení personálu začína plynúť záručná doba.

**5.4**   Zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy je pracovník poverený vedením oddelenia farmácie a zdravotníckej techniky alebo iná poverená osoba.

**5.5**   Predávajúci je povinný vyrozumieť o termíne dodania predmetu na tel / fax. č. 044/438 2603 – kancelária pracovníka povereného vedením odboru farmácie a zdravotníckej techniky

* 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy jeho prevzatím a podpisom prevzatia na dodacom liste, resp. preberacom protokole. Okamihom prevzatia predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho aj nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy.

**Čl. 6**

**Povinnosti predávajúceho a záručný servis**

* 1. Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v dohodnutom rozsahu, v akosti a vyhotovení, ktoré zodpovedá účelu použitia a spĺňa kvalitatívne parametre podľa príslušných platných noriem.
	2. Predávajúci je povinný odovzdať príjemcovi tovaru doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru v slovenskom a anglickom jazyku podľa bodu 6.1.
	3. Predávajúci je povinný obratom písomne oznámiť kupujúcemu všetky príčiny, ktoré môžu ohroziť plnenie predmetu tejto zmluvy zo strany výrobcu, na základe písomného oznámenia výrobcu. V tomto prípade je povinný navrhnúť náhradné plnenie predmetu zmluvy.
	4. Predávajúci je povinný do 14 dní po obdržaní písomnej reklamácie podať svoje stanovisko k reklamácii.
	5. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu na predmet zmluvy záruku 24 mesiacov. Predávajúci sa počas záruky **min. 24** mesiacov od odovzdania predmetu zmluvy zaväzuje dodržiavať nasledovné dohodnuté servisné podmienky:
		1. Servisný zásah do 24 hodín od nahlásenia poruchy
		2. Výmenu, nahradenie predmetu zmluvy alebo jeho časti pri poruchách vyžadujúcich si ich odstránenie dobu dlhšiu ako 5 dní
		3. Počas záručnej lehoty sú uvedené servisné činnosti poskytované zdarma.
	6. Predávajúci sa zaväzuje bezplatne zaškoliť personál kupujúceho  v potrebnom rozsahu na riadne užívanie predmetu zmluvy.
	7. Z hľadiska zachovania integrity, koncepcie a kooperácie jednotlivých systémov a vykazovania výkonov do poisťovní je predávajúci povinný zabezpečiť úplnú integráciu daného nového zariadenia alebo systému do existujúcej infraštruktúry na všetkých úrovniach (najmä informačné systémy).

**Čl. 7**

**Platobné podmienky**

**7.1**    Predávajúci vyfakturuje tovar kupujúcemu faktúrou po komleptnom dodaní predmetu zmluvy, t.j po riadnom splnení predmetu zmluvy podľa bodu 4.1. a článku 5 tejto zmluvy na adresu kupujúceho uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.

**7.2**    Faktúra musí byť spracovaná v súlade s platnou legislatívou (zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákonom č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení) a odovzdaná v troch originálnych výtlačkoch,  bude obsahovať minimálne tieto údaje:

**7.2.1** Označenie predávajúceho a kupujúceho, peňažný ústav, číslo účtu,

**7.2.2** IČO, DIČ, IČ pre DPH predávajúceho a IČO , DIČ, IČ DPH kupujúceho

**7.2.3** Názvy, jednotkové množstvá, jednotkové ceny bez DPH, ceny celkom bez DPH, DPH celkom, celková cena s DPH

**7.2.4** Číslo zmluvy alebo deň jej uzatvorenia

**7.2.5** Celková faktúrovaná suma

**7.2.6** Doklad o odovzdaní predmetu plnenia kupujúcemu v sídle ÚVN SNP Ružomberok

**7.3**   Splatnosť faktúry je do **60 dní odo dňa jej doručenia.** Kupujúci môže po dohode s  predávajúcim na základe finančných možností skrátiť lehotu splatnosti.

**7.4**    Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.

**7.5** Vystavenie faktúry vylučuje dodatočné nároky predávajúceho na úpravu ceny.

**7.6** Kupujúci  sa zaväzuje uhradiť cenu dodávky tovaru podľa  fakturácie na účet predávajúceho v termíne splatnosti.

**7.7**    Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok.

**Čl. 8**

**Povinnosti kupujúceho**

**8.1** Vady tovaru,  ktoré sú zjavné (nezrovnalosti  v množstve, porušenosť, úplnosť dodávky)  reklamuje kupujúci  písomne bez meškania, najneskôr do 10  dní od prevzatia dodávky.

**8.2** Vady akosti reklamuje kupujúci  písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo tieto vady zistil, najneskôr však do  konca záručnej lehoty. Záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej sú na predmete kúpy v rámci záručnej opravy odstraňované vady, za ktoré zodpovedá predávajúci a kupujúci nemôže predmet kúpy používať.

**8.3**    Všetky vady dodávky je povinný kupujúci reklamovať písomne formou oznámenia o vadách.

**8.4**    Oznámenie o vadách musí obsahovať:

**8.4.1** Číslo zmluvy

**8.4.2** Názov, označenie a typ reklamovaného výrobku (jeho výrobné číslo)

**8.4.3** protokol o vadách ( presný popis vád)

**8.5**    Nároky kupujúceho  z vád tovaru:

             **8.5.1** požadovať poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho podľa tejto zmluvy

             **8.5.2** požadovať náhradný tovar  výmenou za tovar vadný v prípade, že nie je

 možné vadu odstrániť opravou

             **8.5.3** požadovať odstránenie vadného tovaru

             **8.5.4** odstúpiť od zmluvy

**8.6**    Voľbu nároku z vád tovaru kupujúci oznámi predávajúcemu v zaslanom oznámení o vadách

**8.7**    Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu  do 14 dní od doručenia oznámenia o vadách.

**8.8**    Pokiaľ predávajúci nesúhlasí s reklamáciou tovaru, ktorú uplatňuje kupujúci v riadnom termíne, prizvú sa na posúdenie závažnosti, rozsahu a príčin vzniknutých chýb odborníci z firmy výrobcu tovaru a nezávislého kontrolného orgánu, ktorí vystavia posudok o skutkovom stave tovaru a určia oprávnenosť reklamácie. Náklady s tým spojené hradí predávajúci. V prípade, že reklamácia bola uplatňovaná neoprávnene, kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu takto vzniknuté náklady. Formu a spôsob úhrady škody je vecou dohody oboch zmluvných strán.

**8.9**  Reklamovať vady akosti v priebehu záručnej lehoty je kupujúci oprávnený v prípade, že zo strany kupujúceho boli dodržané všetky podmienky na skladovanie a používanie.

**Čl. 9**

**Zmluvné pokuty a úrok z omeškania**

**9.1**    V prípade, že predávajúci nedodrží dobu plnenia, dohodnutú v tejto zmluve, predávajúci je povinný uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý i začatý deň omeškania. Základom pre výpočet sú ceny s DPH.

**9.2**    V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry po lehote splatnosti je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,03% z neuhradenej sumy za každý i začatý deň omeškania,

**9.3**    V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v tejto zmluve v dohodnutej lehote, predávajúci je povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 6,66 € za každý i začatý deň omeškania.

**Čl. 10**

**Odstúpenie od zmluvy**

**10.1**   Zmluva môže byť zmenená alebo ukončená na základe písomného súhlasu oboch  zmluvných strán. Od zmluvy môže odstúpiť účastník, ak  druhý účastník závažným spôsobom porušuje dohodnuté  zmluvné podmienky a bol na možnosť odstúpenia od zmluvy  písomne upozornený. V prípade akejkoľvek právnej vady na predmete kúpy je kupujúci oprávnený od tejto zmluvy okamžite odstúpiť. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane, pričom odstúpením od zmluvy nie je nijak dotknutý nárok na náhradu škody, zmluvnú pokutu alebo úrok z omeškania.

**Čl. 11**

**Záverečné ustanovenia**

**11.1** Pokiaľ v kúpnej zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ďalšie platné právne predpisy Slovenskej republiky

**11.2** Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

**11.3** Zmluvné strany zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne vlastnoručne podpísali oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

**11.4** Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom.

**11.5** Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

**11.6** Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

**11.7** Ak niektoré us­tanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účin­nosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostat­ných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení tejto zmluvy a na vyplnenie me­dzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo naj­viac približuje zmy­s­lu a účelu tejto zmlu­vy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

**11.8** Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná strana, ktorá sa rozhodla doručiť svoj písomný prejav vôle druhej zmluvnej strane, je povinná odovzdať svoj písomný prejav vôle druhej zmluvnej strane alebo zaslať svoj písomný prejav vôle na adresu sídla / bydliska druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že zmluvná strana doporučenú poštovú zásielku od druhej zmluvnej strany z akéhokoľvek dôvodu neprevezme, považuje sa táto zásielka za doručenú uplynutím desiatich dní odo dňa jej odoslania na poslednú známu adresu sídla zmluvnej strany, ktorej bola zásielka určená a odoslaná.

**11.9** Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt, neprijme ručenie, nevloží akúkoľvek pohľadávku alebo právo z tejto zmluvy ako vklad do obchodnej spoločnosti, nezriadi na akúkoľvek pohľadávku záložné právo alebo iné právo tretej osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti sa bude považovať takýto úkon za neplatný právny úkon. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán, je druhá zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené druhej zmluvnej strane, a tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

**11.10** Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch z toho 1 pre predávajúceho a 3 pre kupujúceho.

Za predávajúceho Za kupujúceho

 Dátum: Dátum:

................................................................. ............................................................

 Ing.Peter Rendek,

 Riaditeľ ÚVN SNP Ružomberok - FN